CPAP & NIV Hamilton

STEG 1: BYT FRÅN RENT SLANGSET TILL ÖVNINGSET Förkontroll inte nödvändig. OBS Gummimembranet på utandningsventilen ramlar av lätt. STEG 2: FÖRBEREDELSER & INSTÄLLNINGAR Koppla ström & syrgas till pendeln Tryck On/Off knappen (self-test) Välj mode, kön och längd*; Kontrollera förinställningar: CPAP: PEEP 5 P-support 0 FiO2 100% BiPAP: PEEP 5 P-support 5 FiO2 30%. * Justera genom att vrida på ratten, och bekräfta genom att trycka på ratten STEG 3: START & JUSTERING PEEP/P-SUPPORT/FiO2 Koppla övningsslang till mask Starta ventilation Sätt övningsmask på dockan; Öka PEEP (görs vid otillräcklig syresättning) Öka P-support (görs vid otillräcklig ventilation) Justera FiO2 efter målsaturation, sänk vid effekt. * CPAP/BiPAP är samma ”program.” Bara förinställning skiljer. Tryck/FiO2 justeras under behandling. Aktivera ”Standby” genom att tryck på On/Off knappen STEG 4: LÄGG TILL INHALATION Byt ut HME-filtret mot T-stycke med nebulisator. Koppla drivgasslang till gul nippel Starta inhalation med knappen till höger om pekskärmen (Inhalationsikonen). STEG 5: ÅTERSTÄLLNING & PLOMBERING Byt till det rena slangsetet Full och plomberad syrgastub? Förkontroll av täthet: a) rena handskar; b) välj förkontroll; c) ta bort filtern; d) öppet system initialt; e) finger på blå filter; Förkontroll av flöde (följ instrukt.) Kontroll av larm (dra ut elsladden) Rent HME-filter på, plomberad med röd kork * Ingen förkontroll av O2-cell.

TERMINOLOGI CPAP? Continuous Positive Airway Pressure NIV? Non-Invasive Ventilation PEEP? Positive End-Expiratory Pressure. Trycket som används vid CPAP P-support? Trycket ovanför PEEP som används vid NIV EPAP? Expiratory Positive Airway Pressure. EPAP = PEEP vid BiPAP IPAP? Inspiratory Positive Airway Pressure. IPAP = PEEP + P-Support. Terminologi på akuten: PEEP + P-Support; Terminologi på MAVA: EPAP + IPAP. PEEP 3 cm H2O + P-Support 5 cm H2O motsvarar EPAP 3 cm H2O+ IPAP 8 cm H2O. INDIKATIONER & KONTRAINDIKATIONER Vid hypoxi (lågt pO2) används PEEP för att mobilisera alveoli Vid hypercapné (högt pCO2) används P-Support för att öka ventilation CPAP används vid lungödem, övriga tillstånd med hypoxi, CO-intox (ger 100% FiO2) BiPAP används vid hypercapné, t ex vid KOL exacerbation, neuromuskulär sjukdom Kontraindikationer: obehandlad pneumothorax, djup medvetandesänkning, aspirationsrisk (t ex frekventa kräkningar), allvarligt lågt blodtryck.