CPAP & NIV FlowSafe

STEG 1: HITTA UTRUSTNING Mask (Medium, Large) i den blåa lådan på pendelns hyla Inhalations utrustning i nedra lådan av den blåa vagnen STEG 2: CPAP Välj mask av rätt storlek, justera höjden av masken (delen som ligger mot pannan) Koppla masken till tryckmanometern Koppla tryckmanometerns slang till syrgas; kolla rekommenderad O2 flöde på klistermärket som sitter på slangen (t ex för att få CPAP på 5 cm H2O: flöde 8 L/min) Se till att den gröna ratten pekar mot CPAP Håll masken omkring patientens mun, säkra den med hjälp av huvudremmen Kolla PEEP vid utandning; justera syrgasflödet vid behov. Notera att det finns två håll vid nedre delen av masken där man kan koppla syrgas; notera även att masken passar med Hamilton Demonstration av CPAP och NIV kan göra med "ballongen" STEG 3: NIV Kolla rekommenderad O2 flöde på klistermärket som sitter på slangen (t ex för att få IPAP på 10 cm H2O: flöde 15 L/min) Se till att den gröna ratten pekar mot CPAP Kolla IPAP vid inandning; justera flödet vid behov Vrid den gröna ratten mot BiLevel Kolla EPAP vid utandning; justera EPAP genom att vrida de blåa EPAP-ratten STEG 4: INHALATION T-piece + nebuliseringsdelen kopplas mellan mask och resten Nebulisering drivs med syrgas eller luft Inhalation görs bäst under CPAP-behandling, ineffektiv vid NIV-behandling