EXTERNPACING

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING Defibrillatorn EKG-kabeln EKG-elektroder; "One Step" klisterelektroder för vuxna och barn Magnet för att deaktivera patientens egen pacemaker (gröna lådan). STEG 2: ÖVA FÄRDIGHETEN Koppla EKG-kabeln till debrillatorn Koppla EKG-kabeln till tre EKG-elektroder Sätt dessa elektroder på frivillig kollega Notera: vid externpacing bör det finnas tillräcklig avstånd mellan dessa elektroder och "One Step" klisterelektroder Koppla sladden från klisterelektroderna som redan finns på övningsdockan till defibrillatorn. OBS: man kan öva färdigheten utan att koppla dockan till defibrillatorn Defibrillatorn: vrid huvudratten mot "Pacer" punkten Tryck på AVL vid behov för att se en bra kurva av patientens egen rytm Vrid på FREKVENS-väljaren för att ändra önskad pacing frekvens, t ex 70 slag/min Vrid STRÖM-väljaren tills du får capture (pacingutlöst slag). Utvärdera genom att kontrollera patientens puls och/eller SpO2-pulsfrekvens jämfört med den inställda pulsfrekvensen. När capture erhållits, sänk strömstyrkan och säkerställ gränsen för capture. Öka sedan strömstyrkan med 10%. Använd lugnande eller smärtstillande vid behov (Ketanest 0,5 mg/kg IV över 2 min vid cirkulations- och respiratorisk svikt) Tryck på SYNC / ASYNC Pacing för att se skillnaden För att kontrollera patientens egenfrekvens håll in 4:1-knappen, då paceas endast 25% av den inställda pacingfrekvensen. När 4:1-knappen släpps fortsätter pacingen med den inställda frekvensen.