Fluido

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING Fluido Identifiera var följande finns:; Ringer 1000 ml påse, 0 negativt blod Droppaggregat för blod 3-vägskran Värmeaggregat; Värmeaggregat Förlängningssladd Hink. STEG 2: ÖVA FÄRDIGHETEN 1-Koppla Sätt värmeaggregat in i Fluido. OBS: två halvmånar, ska glida in utan att forcera Droppaggregat in i Ringer påse. OBS: använd alltid droppaggregat för blod (särskild filter) Fylla på droppkammaren till 50% (med hjulen stängd) Sätt påsen in i Fluidos vätskekammaren #1 (OBS: 1000 ml påsar på 1000 ml kroken, 500 ml påsar och 0 negativt blodpåsar på 500 ml kroken) och stäng kammaren Koppla droppaggregat till trevägskran Koppla trevägskran till värmeaggregat (slangen som ligger närmaste golvet) Koppla förlängningsslang till värmeaggregat 2-Spola och färdigställ Håll ampullen av värmeaggregatet upp och ner vertikalt och spola genom hela systemet Koppla ampullen till Fluido. OBS: högst upp på ampullen finns möjligheten att aspirera bort luft vid behov Koppla slangen distalt till ampullen till Fluido (denna del kollar att luftbubblor inte passerar) 3-Starta Koppla Fluido till elnätverk (ström behövs bara för att värma) Starta Fluido x 3 uppifrån till nedifrån (för att stänga av blir det i tvärtomordning) Justera temperatur Tryck på grejen vid vätskekammaren för att starta övertryck Man justerar flödet genom att öppna/stänga hjulet av droppaggregatet (OBS: Fluido mäter bara flödeshastigheten, inte mängden av vätska som har levererats) 4-Blodprodukter Blodprodukten sätts in i Fluidos vätskekammare #2 och kopplas via droppaggregat för blod till tre-vägskranen. När blodet är slut tas blodpåsen bort från vätskekammaren #1. Ringer från vätskekammaren #1 används för att se till att patienten får blodet som finns kvar i systemet distalt till tre-vägskranen Under denna tid kan blodprodukt #2 sättas in i vätskekammaren #2 och via aggregat kopplas till 3-vägskranen OBS: Fluido kan användas för alla vätskor MEN INTE FÖR TROMBOCYTER STEG 3: FYLL I LOGDOKUMENT STEG 4: ÅTERSTÄLL ÖVNINGSMATERIAL